FICHE DE VIE CAPTEUR

Exemplaire renseigné — Annexe F

| Type de capteur | Couplemètre à jauges MW_Sw_1.5kNm_PCM16_wa |
| --- | --- |

1. Identification

| Référence capteur | MW_Sw_1.5kNm_PCM16_wa | N° de série | SN-2023-0417 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbre d'affectation | Arbre avant droit | Véhicule d'affectation | VP Hybride — Mule d'essai n°3 (immat. essai TT-045) |
| Date de mise en service | 14/03/2023 |  |  |

2. Caractéristiques

| Étendue de mesure | ± 1500 N·m | Sensibilité nominale | 2,00 mV/V |
| --- | --- | --- | --- |
| Couple de service maximal | 1200 N·m | Couple limite | 1800 N·m |
| Couple de rupture | 4500 N·m |  |  |

6. Usage cumulé

| 18 640 Kilométrage d'essai cumulé (km) | 312 Nombre d'essais total | 27 Essais à forte sollicitation (> 750 N·m) |
| --- | --- | --- |

9. Statut (cf. tableau 34, §6.6)

| ☐ Vert · bande acceptable | ☒ Orange · planification | ☐ Rouge · inexploitable |
| --- | --- | --- |

| Date de la décision | 22/11/2025 | Décision associée | Surveillance renforcée ; étalonnage de vérification N3 programmé sous 15 jours. |
| --- | --- | --- | --- |

10. Ruptures de suivi

| Date | Motif | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 11/03/2024 | réétalonnage | Renouvellement annuel programmé — nouvelle référence (μ₀, σ₀) recalculée sur les 10 essais suivants |

Motif : réétalonnage, remplacement du capteur, réfection du collage, changement d'installation ou autre — une rupture de suivi remet la référence (μ₀, σ₀) à zéro pour le segment suivant.

Voir page 2/2 : historiques d'étalonnage, de zéros, de contrôles de shunt, événements et interventions.

3. Étalonnages

| Date | Prestataire | Référentiel appliqué | Sens de chargement | Incertitude élargie | Réf. certificat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/03/2023 | SOFIMAE Étalonnage | COFRAC 17025 / NF ISO 6789 | Bidirectionnel | 0,8 % (k=2) | COF-2023-1187 |
| 09/09/2023 | SOFIMAE Étalonnage | COFRAC 17025 / NF ISO 6789 | Bidirectionnel | 0,8 % (k=2) | COF-2023-2765 |
| 11/03/2024 | SOFIMAE Étalonnage | COFRAC 17025 / NF ISO 6789 | Bidirectionnel | 0,9 % (k=2) | COF-2024-1094 |
| 10/09/2024 | SOFIMAE Étalonnage | COFRAC 17025 / NF ISO 6789 | Bidirectionnel | 0,9 % (k=2) | COF-2024-2611 |
| 14/03/2025 | SOFIMAE Étalonnage | COFRAC 17025 / NF ISO 6789 | Bidirectionnel | 1,0 % (k=2) | COF-2025-1203 |
| 12/09/2025 | SOFIMAE Étalonnage | COFRAC 17025 / NF ISO 6789 | Bidirectionnel | 1,0 % (k=2) | COF-2025-2588 |

Périodicité retenue par l'exploitant : 180 jours (deux étalonnages par an, exploitant FEV France). (Le contrôle réglementaire à 370 jours porte sur le capteur d'effort du banc, non sur ce couplemètre.)

4. Historique des zéros

| Date | Essai | Valeur avant | Valeur après | Écart | Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/01/2025 | Essai n°288 — cycle WLTC | 0,4 N·m | 0,6 N·m | 0,2 N·m | L. Perrin |
| 17/01/2025 | Essai n°291 — ligne droite | 0,3 N·m | 0,3 N·m | 0,0 N·m | L. Perrin |
| 04/02/2025 | Essai n°295 — côte 12 % | 0,5 N·m | 0,9 N·m | 0,4 N·m | A. Costa |
| 21/02/2025 | Essai n°299 — cycle WLTC | 0,4 N·m | 0,5 N·m | 0,1 N·m | L. Perrin |
| 06/03/2025 | Essai n°303 — endurance | 0,6 N·m | 1,1 N·m | 0,5 N·m | A. Costa |
| 22/03/2025 | Essai n°307 — cycle WLTC | 0,3 N·m | 0,4 N·m | 0,1 N·m | L. Perrin |
| 09/04/2025 | Essai n°310 — ligne droite | 0,4 N·m | 0,4 N·m | 0,0 N·m | M. Dubreuil |
| 28/04/2025 | Essai n°314 — endurance | 0,5 N·m | 0,8 N·m | 0,3 N·m | A. Costa |
| 15/05/2025 | Essai n°318 — cycle WLTC | 0,4 N·m | 0,6 N·m | 0,2 N·m | L. Perrin |
| 02/06/2025 | Essai n°321 — côte 12 % | 0,5 N·m | 1,0 N·m | 0,5 N·m | M. Dubreuil |

5. Historique des contrôles de shunt

| Date | Valeur attendue | Valeur restituée | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/03/2025 | 1000,0 µdef | 1002,1 µdef | 0,21 % |
| 09/06/2025 | 1000,0 µdef | 1003,4 µdef | 0,34 % |
| 08/09/2025 | 1000,0 µdef | 1004,8 µdef | 0,48 % |

7. Événements

| Date | Description | Action immédiate |
| --- | --- | --- |
| 06/03/2025 | Dépassement ponctuel de couple lors de l'essai n°303 (endurance, côte 12 %) | Relevé de zéro immédiat, essai poursuivi sous surveillance |
| 19/07/2025 | Choc rapporté par l'opérateur au montage sur banc | Contrôle visuel du câblage, zéro vérifié avant essai suivant |

Description : sollicitation exceptionnelle, incident, choc, dépassement de couple.

8. Interventions

| Date | Nature | Réalisé par |
| --- | --- | --- |
| 15/03/2023 | Montage initial et vérification de collage | J. Element |
| 12/09/2024 | Contrôle N2 électronique rotor (suite dérive faible détectée) | M. Dubreuil |

Nature : maintenance réalisée, réfection de collage, remplacement de composant.